仪器名称：64导脑电分析仪

数量：1套，进口

用途：教学、科研

技术指标（标注有*的部分为重要技术条款，不能有负偏离）：

一. 脑电分析仪硬件参数（进口设备）（*号为重要参数）：

- *EEG通道：≥64个，所有导联同步采集信号;

- *采样率：≥18000KHz/通道;

- *频带宽度：DC≥0-3000Hz;

- *输入阻抗：≥1000Mohms;

- *A/D转换：≥22位;

- *输入范围: (DC mode)≥200mV;

7.	支持脑电、血氧信号、眼动、多导生理、虚拟现实五路信号同步记录；

- 总输入噪音：≤1uVRMS

- 共模抑制比：≥100 dB;

- 电极帽类型：湿式或湿式+干式.

二、配套软件要求（*号为重要参数）：

2.1、*配套原厂正版采集软件、原厂正版分析软件，及相关刺激编译软件;

2.2、记录分析分离：记录采集数据时，可以同时分析处理已采集的数据;

2.3、兼容世界多种厂家EEG/ERP数据分析，便于学术交流;

2.4、支持文本、图片和声音作为刺激呈现，并且声音和视觉刺激可同时呈现；

2.5、系统兼容性好，可以与眼动仪、核磁共振、近红外脑成像系统同步采集。

三、设备配置：

3.1、放大器基础模块 1套

3.2、64通道帽子皮 2个

3.3、64通道电极系统 1套

3.4、原厂正版授权采集软件 1套

3.5、原厂正版授权分析软件 1套

3.6、主流台式工作站2套（i7，8G内存，500G硬盘，DVD刻录，21寸LED）

3.7、其它相关配件等