技术标部分

仪器名称：液相芯片分析系统

数量：1套，进口

用途：

为完成陕西师范大学心理学院“心理健康与遗传”实验室建设，探索阅读障碍、留守儿童精神障碍的表观遗传机制，考察阅读障碍、留守儿童中精神障碍群体的DNA甲基化的数量性状，揭示障碍中基因与环境的交互作用。为有针对性地开展疾病干预研究提供准确可靠的生物标记。通过液相悬浮芯片系统检测样本生物体液中的多种指标寻找可靠的生物标记。

技术指标（标注有*的部分为重要技术条款，不能有负偏离）：

一、工件条件:

1、电源要求: 200-240V AC（交流），47-63Hz ，0.9-15A

2、环境温度：18℃—29℃

3、相对湿度：25%—82%

二、技术性指标：

*1、检测原理：

使用不同配比的荧光标记编码微球，偶联核酸探针，结合流式细胞分析技术，自动实现核酸、酶、受体、抗体、抗原的多通道高通量高灵敏度分析，从而达到快速分析单一样品中多重待检指标的目的。

*2、多重性：

单孔检测可同时检测30-100个指标（核酸、酶、受体、抗体、抗原）。

*3、光学系统：

报告激光：532nm倍频二极管，功率≥10mW；

分类激光：635nm二极管，功率≥10mW；

4、检测系统：

报告激光检测器：565-585nm光电倍增管；

分类激光和单位甄别检测器：温度补偿的雪崩光电二极管；

5、液相系统：

鞘液流速：90μl±5μl/s；

6、读取速度：≤40min/96孔；

*7、进样方式：

微量滴定板：标准96孔板；吸入样本体积：20-200 μL；

8、具有xPONENT 3.1软件操作系统：

8.1可兼容高级应用统计软件，具备自动生成最优曲线的曲线拟合算法；

8.2具有对复合式液态悬浮芯片系统控制、验证、校正、数据采集和数据分析的基本功能；8.3兼容LIS/LIMS实验室信息管理系统；

8.4自动化进行开机、校正、校验、运行和关机等常规处理；

8.5实时自动误差检测，保证实验结果准确；

8.6实时显示数据采集，显示方式：微球体图谱、直方图、液流速度、荧光强度值；

8.7数据分析工具和报告；

8.8可自定义报告表格；

8.9可计算浓度、标准偏差、变异系数、矫正率百分比；

8.10数据分析精确，多块样品板只需使用一组标准品，增加样品通量；

8.11可以改变参数重新计算分析实验结果，新参数的计算结果不影响原始记录数据；

8.12可以柱状图或96孔格式把数据输出Excel表格、文本文档中

9、耗材：

荧光编码微球、仪器定标、校准液、鞘液；

10、可提供xMAP® 蛋白技术微球用于蛋白多重检测服务。

三、配置清单：

*1、系统主机                                  1台

*2、分析软件包（含xPONENT 3.1软件）          1套

*3、鞘液分配系统                              1台

*4、XYP操作平台								  1台

*5、电脑工作站                                1台

*6、安装启动包                                1套

*7、鞘液                                      1盒

*8、校准试剂盒                                1盒

*9、质控试剂盒                                1盒