仪器名称：64导脑电及眼动整合系统

数量：1套，进口

用途：同步采集脑电与眼动信号，开展人因及工效学方面的研究。

技术指标（标注有*的部分为重要技术条款，不能有负偏离）：

脑电系统

1 整体系统要求

1.1 整个系统具有高抗干扰能力，可以在非电磁屏蔽条件下进行脑电信号的采集；

1.2 系统可以在原有基础上升级到512导联。

1.3 系统兼容性好，可以与眼动仪、核磁共振、近红外脑成像系统同步采集。

1.4 设备系统参数要和制造厂家官方网站公布的设备参数一致。需提供已完成的脑电和眼动系统整合的业绩案例。

2 放大器：脑电放大器1套

*2.1 为严格保证各导联采集时的同步性，放大器须为一个不可拆分的单体放大器，至少满足64通道同时采集。

2.2 采样率: ≥5,000 Hz/导；

2.3 带宽:DC ～ 3000 Hz；

2.4 灵敏度（AC Mode）：＜ 5nV/bit ；

2.5 输入阻抗:≥8GΩ；

2.6 输入噪声:≤0.5uVpp；

3 控制器

可控制多个放大器，并确保各个放大器采集数据时绝对同步，确保系统在原有基础上可以进行升级至至少512导联；

*4 五路信号同步记录单元

支持脑电、血氧信号、眼动、多导生理、虚拟现实五路信号同步记录，时间精度可达毫秒级别，可自动发送mark标记，也可手动标注事件类型。

5 采集分析软件：数据采集软件1套

5.1 可连续或分段采集；

5.2 被试的行为数据可以实时在线观察并同时存储为用于离线分析的数据文件；

5.3 可进行单极记录和双极记录脑电，参考电极可根据实验要求任意选择相关位置；

5.4 可以同时同步采集多导脑电、心电、眼电（水平和垂直）、肌电和High-level外接输入信号；

5.5 采集时每个工作站采集的数据都可实时传输到另一个工作站分析处理；

5.6 可以整合及在线处理分析；

5.7 可以在线进行脑电阻抗检测及数据分析，可提供完整的数据采集分析方案；

5.8 分析数据时，不但可以进行分步处理，还可以进行自动批处理；

5.9 可在线进行滤波（从傅氏变换到小波变换）、数据重组；

5.10 可在线进行脑电频谱分析及时域特征分析、叠加平均；

5.11 可在线数据转接到Matlab；

5.12 可以支持数据离线分析；

5.13 数据采集分析系统提供中文版训练系统，可以实时在线观察并同时存储用于离线分析;可以选择显示原始信号的初始时刻，显示的时间选择范围为“1-3600 秒”，最小间隔为0.5 秒，显示时间初始值为 0 秒。

6 溯源分析软件：数据分析软件 1套

溯源分析功能，至少有两种溯源分析功能，包括偶极子定位、电流密度及源分布模型功能。提供多种电流密度重建模型，包括各种基本常规范式，数据统计功能融入溯源模块。包括单个被试及被试组间的地形图差异和偶极子溯源统计功能。可用于计算基于个体头模型的溯源定位。偶极子溯源分析时，至少包含6种模型可选，如移动偶极子、旋转偶极子、Regiona区域等；电流密度计算方法至少包含6种计算方法，如eLORETA、SWARM、L1 Norm等。

7 刺激软件：刺激呈现软件(e-prime3.0)1套

7.1 可视化编程图形界面；

7.2 支持文本、图片和声音作为刺激呈现，并且声音和视觉刺激可同时呈现；

7.3 可以播放视频（MPEG，AVI，WMV等格式）；

7.4 支持万国码（ UNICODE ）及国际字体；

7.5 广泛的脚本语言 支持多种脚本语言；

8 电极帽：64导电极帽2顶，盐水电极帽 1顶

8.1 标准银/氯化银(Ag/AgC1)电极可将DC偏移最小化.

8.2 高弹性的帽子对各种头型和尺寸都能适用。

8.3 接线在外部，定位更简便，电极不容易短路。

8.4 电极清楚地标注在帽子上，不是在放大器的接口上，可以使电极的定位快速简便。

8.5 帽子在下颌处收紧，不是在喉咙或者用胸带固定

8.6 帽子的透气性能使热效应减至最低。

*8.7 导电介质为电极膏和盐水两种，即可满足普通脑电采集也可满足儿童等特殊人群的快速实验要求。

9 其他附件

9.1 电极帽附件1套

9.2 导电膏3桶

9.3 磨砂膏3支

- 采集分析电脑

2套，至少满足I7处理器，4G内存，1T硬盘，2G显卡。

眼动系统

1 硬件

*1.1采样率：≥250Hz

*1.2空间分辨率：≤0.03deg

*1.3凝视位置精度：≤0.4deg

1.4头部可以在60*30*20的范围内活动

1.5无漂移操作：实验中断后无需再校准

1.6系统延迟≤4毫秒@250Hz

1.7采用暗瞳追踪技术记录瞳孔、相机位置，修正后的镜头，且对被试无任何种族限制

1.8 眼动追踪器与电脑屏幕即可组合又能拆分，从而一机实现电脑屏幕、投影仪屏幕、平面媒体三种模式眼动信息追踪。

1.9可实现单眼、双眼模式追踪。

1.10追踪器使用便携。

1.11采集分析工作站：至少满足I7处理器，2G内存，250G硬盘，2g独立显卡。

2 数据采集软件

2.1内置数据库可存储不同被试在不同测查中的相关试验数据

2.2系统高度集成于一台工作站上即可完成安装、校准、记录、回放功能，无需VCR设备和额外的监视器

2.3界面具有开放性，可以结合多种刺激软件，如E-Prime,SuperLab,Presentation）

3 非编程刺激呈现软件

3.1进行校准和效验，支持自定义校准光标

3.2校准方式0点、1点、2点、5点、9点、13点校准可选，可选择自定义的动画光标

3.3验证，在校准完成后，进行一次验证，可以知道被试者校准的精确度，如果精确度不高，则可以重新进行校准

*3.4支持多种刺激元素, 并且支持同一界面内多种刺激元素复合呈现(图片、文本、视频)。

3.5刺激分组和随机呈现

4 数据分析软件

4.1扫描路径分析

逐点连续显示注视点位置，及各个注视点的数据（开始、结束、持续时间，位置坐标、凝视事件、扫视跳跃事件、角速度、角加速度、眨眼等）

4.2兴趣区编辑器

用户可以在视频中设定多个兴趣区（矩形、圆形、任意多边形等等），并以颜色区分，兴趣区的位置变化可以定义到每一帧，也可以连续几帧定义。

4.3兴趣区顺序分析

时间为X轴，兴趣区为Y轴，显示随时间进行，视点在各个兴趣区之间的转换过程，用于分析人的视觉变化过程。

4.4注视图

热图分析：以颜色的热图方式显示注视点的动态变化。

凝视图分析：窗口透视方式显示注视位置

4.5时间柱形图分析

时间为X轴，百分比为Y轴，显示在每个固定的时间段内，注视点在各个兴趣区停留时间占该固定时间的百分比。时间间隔可以自由设定，用于表征被试者在特定时间段内对不同兴趣区域的感兴趣程度。

*4.6事件统计

提供10种不同的数据统计表：事件汇总统计、事件明细统计、扫视明细、凝视明细、眨眼明细、兴趣区凝视统计、兴趣区汇总统计、兴趣区明细统计、兴趣区域转移矩阵、包括鼠标点击（左键或者右键），键盘输入等，软件提供眼动数据分析指标不少于200项。

4.7数据导出

可以导出所有原始数据和所有软件处理后的数据结果，可以用于excel、spss等软件进行后期分析处理。

*4.8动态KPI关键运行指标

实时呈现动态兴趣区内关键技术指标的分析数据。其中包含兴趣区域内的关注顺序、该兴趣区域的所有注视点时间与眼跳时间，一组被试关注了该区域的数目、回视次数、平均注视时间、注视点数目等。